DBT-127型电动勃氏透气比表面积仪

1．用途和原理

本仪器主要根据国家标准GB8074- 87水泥比表面积测定方法一勃氏法有关规定，并参照美国ASMTC204- 75透气改进制成。

基本原理是采用一定量的空气，透过具有一定空隙率和一定厚度的压实粉层时所受的阻力不同而进行测定的，它广泛应用于测定水泥、陶瓷、磨料、金属、煤炭、食品、火药等粉状物料的比表面积。

2．主要技术参数

2．1透气圆筒内腔直径Ф12．7+0．05mm

2．2透气圆筒内腔试料层高度15±0．5mm

2．3穿孔板孔数 35

穿孔板孔径 Ф1．0mm

穿孔板板厚 1-0．10mm

2．4电磁泵工作电压  周波220V 50HZ

2．5电磁泵功耗<15V

2．6仪器重量3．2Kg(连仪器箱总重6．5Kg)

2．7外形尺寸 460mm×220mm×170mm

(连仪器箱外型为550mm×180mm×250mm)

3．结构

3．1仪器结构图：图(一)    电气原理图：图(二)

4．使用方法及操作步骤

本仪器的使用方法与操作步骤可参照GB8074—87水泥比表面积测定方法---勃氏法的有关规定进行，今摘录如下

4．1仪器的校正

4．1．1校准物料——使用比表面积接近2800cm2/g和4000cm2/g的标准物料对试验仪器进行校正。标准物料在使用前应保持与室温相同。

4．1．2粉料层体积的测定    ．

测定粉料层的体积用下述水银排代法

a．将二片滤纸沿筒壁放入透气筒内，用推杆(附件一)的大端往下按，直到滤纸平正地放在穿孔板上，然后装满水银，用一薄玻璃板轻压水银表面，使水银面与圆筒上口平齐，从圆筒中倒出水银称重，记录水银质量P，。，

b．从圆筒中取出一片滤纸，然后加入适量的粉料，再盖上一层滤纸用捣器压实，直到捣器的支持环与圆筒顶边接触为止，取出捣器，再在圆筒上部空间加入水银，同上述方法使水银面与圆筒上口平齐，再倒出水银称重，记录水银质量P2。

称重精确到0．05g

C．试料层占有的体积用下式计算：  (精确到0．005cm3)

V=(P1一P2)／p水银    (1)

式中：V——试料层体积(cm3)

P1——圆筒内未装料时，充满圆筒的水银质量(g)

P2——圆筒内装料后，充满圆筒的水银质量(g)

p水银一试验温度下水银的密度(g／cm3)(见表一)

试粉层体积的测定，至少应进行二次，每次应单独压实，．取二次数值相差不超过0.005 cm3的平均值，并记录测定过程中圆筒附近的温度，每隔—季度到半年应重新校正试料层体积。

注l：应制备坚实的水泥层，如太松或水泥层不到要求的体积时，应调整水泥的试用量。

4．2漏气检查

将透气圆筒上口用橡皮塞塞紧，把它接到压力机上用抽气泵，压力机一臀中抽出部份气体，然后关闭阀门，压力机中液面如有任何连续下降表示系统内漏气，需用活塞油脂加以密封。

4．3试样准备

4．3．1将110±5℃下烘干，冷却到室温的标准试样，倒入l00ml的密封瓶内用力摇动2min，将结块成团的试样振碎，使试样松散，静置2min后，打开瓶盖，轻轻搅拌，使在松散过程中沉到表面的细粉分布到整个试样中去。

4．3．2水泥试样，应先通过0．9mm的方孔筛，再在110±5℃下烘干，冷却至室温。

4．3．3确定试用量，校正试验用的标准试样重量和测定水泥的重量，应达到制备的试料层中空隙率为0．500±0．005计算式为：

W=ρV(1—ε)

式中：W——需要的试用量(g)

ρ——试样密度(g／cm3)    、

V——按4．1．2节测定的试料层体积(cm3)

ε——试料层空隙率(注2)

注2：空隙率是指试料层中孔的容积与试料层总的容积之比，一般水泥采用0．500±0．005。如有些粉料按上式算出的试样量在圆筒的有效体积中容纳不下，或经捣实后，未能充满圆筒的有效体积，则允许适当地改变空隙率。

4．4试料层制备：将穿孔板放入透气圆筒的突缘上，带记号的一面向下，用推杆把一片滤纸(注3)送到穿孔板上，边缘压紧，称取按1．3．3节确定的水泥量，精确到0.0lg倒入圆筒。轻敲圆筒的边，使水泥层表面平坦，再放入一片滤纸，用捣器均匀捣实试料直至捣器的支持环紧紧接触圆筒顶边。旋转二周，慢慢取出捣器，制备试样，应将透气圆筒插在筒座上进行操作。  。

注3：穿孔板上的滤纸，应与圆筒内径相同，边缘光滑的圆片，每次测定需用新的滤纸片，采用中密(中速定量分析滤纸)。

4．5透气试验

4．5．1把装有试料层的透气圆筒连接到压力计上，要保证紧密连接，不漏气(注4)，并不能再振动所制备的试料层。

4．5．2先关闭压力计臂上之旋塞，开动抽气泵(注5)，慢慢打开旋塞，平稳地从U型管压力计一臂中抽出空气，直到液面升到最上面的一条刻线时关闭旋塞和气泵。当压力计的液体的凹月面达到第二条刻线时开始计时，当液体的凹月面达第三条刻线时停止记时，记录液体通过第二、第三条刻线时的秒数并记下试验时温度(℃)。

注4：为避免漏气，可先在圆筒下锥面涂一薄层活塞油脂，然后把它插入压力

计顶端锥形磨口处，旋转二周。

注5：抽气泵负压的大小可调整橡胶管上管夹的松紧程度，管夹平时应拆下放在附件盒内，全保护橡胶管。

5．计算

5．1当被测物料的密度，试料层中空隙率与标准试样相同，试验时的温度相差≤3℃时，可按下式计算：

如试验时温度相差大于±3℃时，则按下式计算：

式中：S——被测试样的比表面积(cm2/g)

Ss——标准试样的比表面积(cm2/g)

T——被测试样试验时，压力计中液面降落测得的时间(s)

Ts——标准试样试验时，压力计中液面降落测得的时间(s)

n——被测试样，在试验温度下的空气粘度(Pa．s)

ns——标准试样，在试验温度下的空气粘度(Pa．s)

5．2如被测试样的试料层中空隙率与标准试样试料层中空隙率不同，试验时温差≤±3℃时，则采用下式计算：

若二者试验时温差大于±3℃时，则按下式计算：

式中：ε——被测试样试料层中的空隙率

——标准试样试料层中的空隙率

5．3如被测试样的密度和空隙率与标准试样不同，试验时温度≤±3℃时，可采用下式计算：

若二者试验时温度相差大于±3℃时，则采用下式计算：

式中：——被测试样的密度(g／errf)

ρs——标准试样的密度(g，cm3)

5．4水泥比表面积应由二次试验结果的平均值确定，如二次试验结果相差2％以上时，应重新试验，计算应精确到l0cm2／g，l0 cm2／g以下的数值按四舍五入计。

5．5以10cm2/g为单位算得的比表面积值换算为m2／kg为单位的比表面积值，需乘以系数0．10。

附表：表2、表3于后。

6．维护和保养：

6．1对仪器要经常擦拭，保持清洁，不用时应装入仪器箱内。

6．2压力计中液面应保持规定高度。

6．3试验结束后将圆桶及穿孔板擦净，放入附件盒内备用。

6．4-试验前应注意检查电磁泵是否运转正常，负压要事前调整防止误将液体吸入电磁泵内。如已吸收液体，应将电磁泵空运转—段时间，待液体自然排净后再使用。

7．附件表

7．1胶  塞二只

7．2圆筒座—个

7．3推  杆一支

7．4穿孔板一块

7．5透气圆筒一只

7．6捣  器—个

7．7Ф 12．7滤纸片一袋

注：Ф12．7滤纸片可向中国建筑材料科学研究院水泥所邮购，每袋500片，价-格10元，经手人李佩勤。

# Text boxes

13．钮子开关

12．指示灯

11．橡胶管接抽气泵

10．捣  器

9．穿孔板

8．透气圆筒

7．压力计

6．旋  塞

5．第一条刻线

4．记时开始刻线

3．记时终端刻线

2．水位刻线

1．仪器座