BKH型系列玻璃仪器快速烘干器

一、功能与用途

本仪器是利用热气流快速烘干玻璃器皿的小型干燥设备。适用于大专院校、医药化工、食品加工等领域实验室对试管、烧怀等玻璃器皿的快速干燥作业。

二、产品特点

1、烘干作业快速，节能安全。本产品用风扇吹出热气流，经风管均匀地吹入倒置的玻璃器皿内，可在较短时间内完成干燥作业。产品设有温度设定旋钮，能以较恒定的温度烘干玻璃器皿，并可限定最高温度，保证设备的安全使用。

2，设计新颖，使用方便。本设备呈圆形外观，体积小，重量轻，便于移动，。安放于工作台上观察操作十分方便。

3、A型为直热型，冷板外壳，B型为调温型，冷板外壳，C型为调温型，不锈钢外壳。

三、技术指标

干燥时间：8~ 10min

温度设定范围：40～120℃

加热器功率：800W

出风口数量：l 2、20、30，可根据用户要求配置

财管规格(外径×长度，mm)：    ф18×290    ф12×200    ф8×190

电机功率：22W~30W

工作电压：~ 220V±l 0％，50HZ

外形尺寸 (外径×高度，风管不计，mm)：ф400×400

四、使用方法    ，

l、根据需烘干的玻璃器皿的大小，将相应规格的风管接插到上盖的出风口上。

2．将温度设定旋钮旋到所需要的温度。连接电源，接通电源开关。则冷风指示绿灯亮；电机工作吹出冷风。再接通热风开关，则热风指示红灯亮，开始吹送热风。    ‘

当气流温变升至设定温度附近时，热风指示灯灭，加热停止(吹风电机继续工作)，当气流湿度降到设定温度以下时，热风指示灯亮，继续加热 。

3、当玻璃器皿被烘干后，先关掉热风开关，等玻璃器皿被吹凉后取下，并确信吹出的气流为冷风时再最后关闭电源开关，切断电源。

注意：严禁烘干后直接关闭电源开关，以免剩余热量滞留于设备内部，烧坏电机和其他部件！

五、附件

l、风管：(以20孔为例)  ф18×190   6支    ф12×200  6支  ф8×l70    8支

2、堵头：4只

3．产品《使用说明书》一册

六、保修与服务

本产品售出一年内，用户按规定使用而出现故障，由我公司负责维修。超出保修期出现故障，亦可由我公司维修，并收取元件成本费及维修费。

用户使用本产品前，请认真阅读产品使用说明书，严格按规定操作，出现质量问题可及时与我公司联系，我们随时提供咨询和维修等服务，满足用户的要求。

本说明书只介绍基本情况，因产品不断改进，实物与说明书之间可能会有一些差异，在此声明不作更正，敬请原谅。