40E(B)型水泥砼标准养护箱

一、概述。

40E水泥砼恒温恒湿养护箱是在40B基础上改制而成，使箱内温湿度更均匀，温差更少，免箱顶滴水等优点。产品按国家对水泥、混凝土及水泥制品等试样的新标准养护要求而设计制造的，它适用于水泥厂和建筑施工单位、公路桥梁工程单位以及有关科研质检部门对水泥、混瓣士，水泥制品试样进行强度、定型性凝结时间作标准养护。

二、主要技术指标：

l、温度控制仪误差±l℃

2、箱内温差<1℃

3、控制湿度≥90％

4、电源电压220V±10％

5、电源频率50Hz

6、压缩机功率125W

7、加热器功率1000W

8、有效容积：

40型(长×宽×高) 600×500×960(mm)

60型(长×宽×高) 550×550×l180(ram)

三、结构与原理：

1、箱体由内、中、外层组成，内胆采用进口镜面不锈钢焊接而成，外壳采用优质冷轧钢板，折弯成型．中间隔层采用优质保温材料充填，搁架用不锈钢型材制造。结构坚固，造型美观，耐腐蚀性好。

2、温湿度控制拟采用全集成电路数字显示。它具有分辨率高、直观、调温方便，控制精度高等优点。

3、制冷系统采用大功率压缩机．管盘式蒸发器，外露式冷凝器以提高制冷效果。箱内采用风扇进行冷热交换，使温差减少，温度更加稳定。

4、加温采用电加热管，大功率的加热管能迅速将箱内温度提高到设定温度．利用加热产生的气体作为加湿的辅助补充。

5、加湿采用先进的超声波加湿器，控制加湿为雾状，确保箱内湿度≥92％．比目前广泛采用的喷淋加湿方法更胜一筹。

工作原理：

当箱内温湿度高于设定温湿度时温控器控制制冷，当箱内温湿度低于设定温湿度时，温控器控制加温加湿系统工作，反复循环将温湿度控制在设定的温湿度范围内。为了避免温控器继电器频繁动作，出厂前温度设定在上限21℃，下限19℃．使继电器动作范围在0℃±1℃内变化。

四、使用说明：

1、将仪器置于通风干燥的环境下，安放平稳检查箱门开关是否灵活。

2、向水箱内加水至末层搁架以下。

3、将插头插入具有良好接地的220V插座中。

4、湿度传感器上注水90％。

5、调节温湿控制器按扭设定所需要的数值。

6、按动电源、制冷、制热、加湿，仪器随即进入工作状态。’

五、注意事项：

1、仪器安放平稳接地可靠。

2、工作时箱内不得断水。

3、仪器在设定温度±1℃，动作不是故障。

4、当电源波动超过±10％时应使用稳压器。

5、任何情况下仪器倾斜不得超过30度。

六、故障排除：

l、电源指示灯不亮，说明电源没有进入仪器，在确定外部电源正常的情况下，检查开关，保险丝是否完好。

2、箱内温度低加热指示灯不亮，应检查接触器是否有电，  或接触器触点是否烧蚀，若指示灯亮而箱内温度很低则说明发热管坏。

3、箱内温度高制冷指示灯不亮，应检查温控仪与制冷系统接线是否脱落。若指示灯亮则应检查过载保护器起动器是否完好，检查正常则压缩机坏进行更换。

4、箱内温差大，检查风机是否工作，若制冷指示灯亮而风机不工作则风机损坏。通过上述检查除制冷系统故障需送维修部门修理外．其余故障都可自行修理。

本产品保用期为半年。

另附超声波加湿器使用说明书一份、恒温恒湿表说明书一份。

5、使用一段时间后，箱内应冲洗一次，以保持工作室干净。

6、如有特殊要求或质量问题可直接与经销商联系，另我公司还生产快速养护箱、干燥箱、高温电炉、制样机、沸煮箱等实验、试验分析仪器，并配套销售国产、进口仪器。

七、装箱单：

1、40E养护箱    l台

2、胶管    1支

3、说明书    2本

4、合格证    1份