# DF-5型电脑全自动软化点侧仪

DF-5型电脑全自动软化点测定仪采用微电脑程序自动控制，升温准确，控制精度高，试样软化由光电自动检测并自动记录试验结果，先进的检测程序，能自动判断试验所用介质是水还是甘油，并自动给出最佳控温程序．确保试验数据的准确性。仪器内配有磁力搅拌器，保证了试验时温度的均匀性。

一、技术指标

试验介质：水或甘油(仪器能自动判别)

测温范围：．7℃～125℃

试验温度范围：5"C~125"C．，

控温速率：5℃±0.5 ℃/分钟

试验时间：00分00秒～99分59秒

温度控制方式：仪器自动控制，磁力搅拌

钢球重量：3.50±0.05g    钢球直径：9.53mm

烧  杯：1000ml    加热器：700W

二、仪器结构(如图)、安装及调试

仪器面板由键盘、显示器、光电检测指示灯组成。后盖板有电源插座，加热器、搅拌调速旋钮、温度传感器及温度校准，上顶板由光电检测装置，软化点定位杆、烧杯底座及磁力搅拌器组成。    ·

仪器的安装：

拆箱后，取出仪器及附近，将两根铜杆(软化点定位杆)安装到仪器上顶板的两个铜座上并拧紧即可。

显示器及键盘的使用：

显示器为左右两组，试验时，左边显示时间，右边显示温度。

按“结果”键，依次显示试验结果及时温。按“搅拌”键，磁力搅拌器开始搅拌，再按一次“搅拌”键，搅拌停止，搅拌的速度可调后盖板上的“搅拌”旋钮。

仪器的调试：

由于不同厂家的烧杯的高矮不同，所以，更换新烧杯，必须上下调整灯座，使光线沿下层板的上面射到对面的接受孔内(即面板显示器右边两个光电检测指示灯即可），然后将灯座固定即可

(注意：调试及试验时，仪器必须在外界光线较弱的地方进行，避免外界光线对仪器光电检测的影响。调试时，烧杯内放入澄清的水或甘油。)

温度校准：    -

当温度数据不准确时，仪器不能保证5℃±0．5℃／min的正常升温。调试如下：将标准温度计及温度传感器放入水中搅拌10分钟后，调仪器后面的温度校准旋钮，使仪器显示与温度计一致即可(注意：温度校准不得随便乱动，调节时必须用温度计校准)。

试验：

在烧杯内放入澄清的甘油或水至规定的刻度线，并将搅拌子放入烧杯内，再将按规程准备好的试样放在中层板固定孔上，试样架放入烧杯内，上盖两侧缺口卡在定位杆上，调好光线位置(注意：温度传感器探头必须插在铜板的圆孔上，显示器右边两指示灯亮)后，按“试验”键，仪器进入试验状态，磁力搅拌器开始搅拌，仪器控制加热器按规定要求加热，试验运行时间及温度由显示屏显示，当试件软化点落到下层板上时，挡住光线，仪器自动记录下试验结果，显示出平均值，同时停止试验。当试件没有落到下层板，仪器显示出“---   dF--5”时说明该试件软化温度高于125℃，高于试验温度，仪器试验自动退出试验。

# 三、常见故障及维护

A.仪器不加热：

1、仪器与光电架部分插接线是否对应插好，温度传感器有无  中。

2、是否按了“试验”键，左边窗口时间有无从“0”开始。

B、按了“试验”键后，仪器出现-P．

发射与接收没有对正，将其调整，使发射光线到接收帽下延1~2mm，调整后，显示器右边两个指示灯亮即可。

C、仪器不搅拌

“搅拌”键有没有按，搅拌调速旋钮是否调至最慢速度，搅拌子是否放在烧杯中间。

D、温度不成线性    ，．

仪器是用程序控制，前3分钟仪器自动自动调整水温，3分钟后仪器以5℃／min上升，如仪器不能正常工作可能是温度不准确或烧杯水不到900 ~1000ml。     ’

E、温度不准    ．

校准：把温度传感器及标准温度计放入冰水温合物中搅拌，调整温度校准电位器，使显示温度与校准的温度数据相同即可。

# 四、注意事项：

1、试验时，水或甘油必须澄清透明无杂质，否则影响光路检测。

2、水或甘油加至规定刻度线。

3、加热器严禁干烧。

# 五、装箱清单

1、控制器一台。

2、光电架一个。

3、1000ml烧杯一只。

4、电源线一根。

5、定位杆二根。

6、加热器电源线一根

7、环、球一套。

8、搅拌子一个。

9、说明书一份。

10、合格证一份。